## Sheet1
TROŠKOVNIK
33164000-7 Laparoskopski kirurški stup B270
Red br. | Tražene specifikacije | Ponuđene specifikacije | Bilješke , označiti rednim brojem gdje se u dostavljenoj ponudi, katalogu, prospektu i tehničkoj specifikaciji proizvođača točno nalazi stavka koja jasno i nedvojbeno potvrđuje ispunjavanje tražene tehničke karakteristike, napomene reference za tehničku dokumentaciju. Obavezno naznačiti kataloški broj ponuđenog uređaja. | Ocjena DA / NE
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Naziv proizvođača:
Naziv modela:
Zahtjevi definirani ovim Tehničkim specifikacijama predstavljaju minimalne tehničke karakteristike koje ponuđena roba mora zadovoljavati.
1 | 4K centralna konzola - centralna jedinica 4K video sistema/kamere + sistem za manipulaciju slike i video isječaka uključujući tablet za kontrolu sustava
1.1 | 4K CENTRALNA JEDINICA VIDEO SISTEMA S INTEGRIRANIM LED SVJETLOM I SUSTAVOM ZA UPRAVLJANJE KAMEROM I MANIPULACIJU SLIKE I VIDEO ZAPISA
1.2 | Interna memorija min. 120GB, rezolucija pohranjivanja slika: min 3840 x 2160 elemenata slike.
1.3 | Oblik pohranjivanja slika: JPG minimalne rezolucije 3840 x 2160
1.4 | Oblik pohranjivanja video isječaka: 1080p, MP4
1.5 | Izvoz podataka: USB, mrežni direktorij, iPad, PACS via DICOM, e-mail, automatski ili izvoz po zahtjevu.
1.6 | Preinstaliran program za video štampač, Slika u Slici , izravno prebacivanje u PDF izvješće o operaciji
1.7 | Kontrola svih funkcija putem direktno spojenog tablet računala veličine minimalno 10.1"
1.7.1. | Zaštitna navlaka za tablet 1 kom
1.8 | LED IZVOR SVJETLA minimalno 1600 Lumena, 5500-8500 K, životni vijek: 30.000 sati, Automatsko podešavanje jačine svjetla. Integrirano u centralnu jedinicu
1.9 | Set kabela za povezivanje s ostalim uređajima 1 kpl.
1.10 | Turret sustav za priključak 4 tipa svjetlosnih kabela
1.11 | Sistem za manipulaciju slike i videozapisa
1.12 | Video prijenos uživo
1.13 | Gledanje s udaljenih lokacija pomoću Web preglednika, prijenos uživo, dvostrana komunikacija video i audio u jednom smjeru, porukama na endoskopski monitor u drugom smjeru
1.14 | Namještanje postavki specifičnih za svaku proceduru i svakog operatera
1.15 | Video izlazi: 2x DVI (HD 1080p), 4x 3G-SDI (HD 1080p) 2x Display Port (4K), Video ulaz: 1xDVI (HD 1080p)
1.16 | DICOM sučelje: pohrana podataka, DICOM Worklist povezivo putem ethernet kabela ili bežične mreže (WiFi)
1.17 | USB priključci: minimalno 6x (2 sprijeda, 4 straga)
1.18 | Audio ulaz za mikrofon: mini stereo priključak
1.19 | Prikaz svih parametara povezanih uređaja na endoskopskom monitoru
1.20. | Mogućnost rada s običnim i NIR/ICG glavama kamere
1.21. | Nadogradiva s Laserskim izvorom svjetla za NIR/ICG procedure
1.22 | Potpuno spremana za rad s fluorescentnim sredstvom NIR/ICG bez programske nadogradnje nakon priključenja laserskog izvora svjetla i glave kamere za NIR/ICG
1.23 | BNC kabel min. 2m
1.24 | Display Port kabel min. 2m
Naziv proizvođača:
Naziv modela:
2. | 4K Monitor medicinski
2.1. | Minimalno 31.5", tip panela: IPS
2.2. | 10 bitna tehnologija s prikazom više od 1.000.000.000 boja
2.3. | LCD stvarna rezolucija: 4K (3840 x 2160), omjer 16:9
2.4. | Slika u slici,slika pokraj slike,
2.5. | Video ulazi 4K: 1 x DP 1.2,1 x HDMI, Video Ulazi HD: 1 x DVI-D, 3G-SDI, Video izlazi: 1 x DP, 1 x DVI-D, 1 x 3G-SDI
2.6. | Zaštitna navlaka za monitor
Naziv proizvođača:
Naziv modela:
3. | 4K laparaskop 30°, 10 x 330 mm NIR/ICG kompatibilan
Naziv proizvođača:
Naziv modela:
4. | 4K laparaskop 30°, 5,5 x 300 mm NIR/ICG kompatibilan
Naziv proizvođača:
Naziv modela:
*NUDI SE CJELOKUPAN PREDMET NABAVE fco fakultet
Garancija opreme:___________________
Servis:_____________________________
*privitak prospekt opreme -obavezan
CIJENA bez PDV : ___________ eura
CIJENA s PDV : ___________ eura
Datum:________________
________________________
(pečat i potps)