## Sheet1
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA
33164000 Artroskopski stup - B227
Red br. | Tražene specifikacije | Ponuđene specifikacije | Bilješke , označiti rednim brojem gdje se u dostavljenoj ponudi, katalogu, prospektu i tehničkoj specifikaciji proizvođača točno nalazi stavka koja jasno i nedvojbeno potvrđuje ispunjavanje tražene tehničke karakteristike, napomene reference za tehničku dokumentaciju | Ocjena DA / NE
1 | 2 | 3 | 4 | 5
GRUPA PREDMETA NABAVE -
4K artroskopski stup
1 kpl
Naziv proizvođača:
Naziv modela:
Zahtjevi definirani ovim Tehničkim specifikacijama predstavljaju minimalne tehničke karakteristike koje ponuđena roba mora zadovoljavati.
1. | 4K centralna konzola - centralna jedinica 4K video sistema/kamere + sistem za manipulaciju slike i video isječaka uključujući tablet za kontrolu sustava
1.1 | 4K CENTRALNA JEDINICA VIDEO SISTEMA S INTEGRIRANIM LED SVJETLOM I SUSTAVOM ZA UPRAVLJANJE KAMEROM I MANIPULACIJU SLIKE I VIDEO ZAPISA
1.2 | Interna memorija min. 120GB, rezolucija pohranjivanja slika: min 3840 x 2160 elemenata slike.
1.3 | Oblik pohranjivanja slika: JPG minimalne rezolucije 3840 x 2160
1.4 | Oblik pohranjivanja video isječaka: 1080p, MP4
1.5 | Izvoz podataka: USB, mrežni direktorij, iPad, PACS via DICOM, e-mail, automatski ili izvoz po zahtjevu.
1.6 | Preinstaliran program za video štampač, Slika u Slici , izravno prebacivanje u PDF izvješće o operaciji
1.7 | Kontrola svih funkcija putem direktno spojenog tablet računala veličine minimalno 10,1"
1.8 | LED IZVOR SVJETLA minimalno 1600 Lumena, 5500-8500 K, životni vijek: 30.000 sati, Automatsko podešavanje jačine svjetla. Integrirano u centralnu jedinicu
1.9 | Nadogradivo s programskom podrškom za prepoznavanje debljine i strukture površine hrskavice
1.10 | Turret sustav za priključak 4 tipa svjetlosnih kabela
1.11 | SISTEM ZA MANIPULACIJU SLIKE I VIDEO ZAPISA
1.12 | Video Live streaming
1.13 | Gledanje s udaljenih lokacija pomoću Web preglednika, prijenos "u živo", dvostrana komunikacija video i audio u jednom smjeru, porukama na endoskopski monitor u drugom smjeru
1.14 | Namještanje postavki specifičnih za svaku proceduru i svakog operatera
1.15 | Video izlazi: 2x DVI (HD 1080p), 4x 3G-SDI (HD 1080p) 2x Display Port (4K), Video ulaz: 1xDVI (HD 1080p)
1.16 | DICOM sučelje: pohrana podataka, DICOM Worklist povezivo putem ethernet kabela ili bežične mreže (WiFi)
1.17 | USB priključci: minimalno 6x (2 sprijeda, 4 straga)
1.18 | Audio ulaz za mikrofon: mini stereo priključak
1.19 | Prikaz svih parametara povezanih uređaja na endoskopskom monitoru
1.20 | Set kabela za povezivanje s ostalim uređajima za prikaz parametara uređaja na endoskopskom monitoru 1 kpl.
1.21 | BNC kabel min. 2m
1.22 | Display Port kabel min. 2m
Naziv proizvođača:
Naziv modela:
2. | 4K Glava kamere
2.1 | Glava kamere posljednje generacije 4K rezolucije
2.2 | Rezolucija: 3840 x 2160 elemenata slike
2.3 | Progresivno skeniranje. 10 bitna tehnologija s prikazom više od 1.000.000.000 boja
2.4 | Zoom: 1.5X, programabilne funkcije na kameri 4 x
2.5 | U potpunosti autoklavibilna i plazma sterilizacija. 7 godina jamstva na autoklaviranje. Izrađena od titanija
Naziv proizvođača:
Naziv modela:
3 | 4K Monitor medicinski
3.1 | Minimalno 31.5", tip panela: IPS
3.2 | 10 bitna tehnologija s prikazom više od 1.000.000.000 boja
3.3 | LCD stvarna rezolucija: 4K (3840 x 2160), omjer 16:9
3.4 | Slika u slici,slika pokraj slike,
3.5 | Video ulazi 4K: 1 x DP 1.2,1 x HDMI, Video Ulazi HD: 1 x DVI-D, 3G-SDI, Video izlazi: 1 x DP, 1 x DVI-D, 1 x 3G-SDI
Naziv proizvođača:
Naziv modela:
4. | Kolica
4.1 | S izolacijskim transformatorom
4.2 | Minimalno 5 polica širine 500 mm
4.3 | Jedna polica na izvlačenje s ručicom
4.4 | Ugrađena ladica
4.5 | Nosač glave kamere i vodilice za namatanje kabela
4.6 | Ugrađeno 10 naponskih kabela za uređaje s izjednačavanjem potencijala
4.7 | Naponski kabel s kabelom za izjednačavanje potencijala min duljine 5m
4.8 | Antistatički kotači s ugrađenom zaštitom za kablove min promjera 125mm
4.9 | Minimalna nosivost 180kg, a pojedine police 30kg
4.10 | Nosivost izvlačne police minimalno 20kg
4.11 | Nosač pedala kom 2
Naziv proizvođača:
Naziv modela:
5. | Pokretna rampa/ruka za monitor za montažu na kolica
5.1 | Zglobna, za 32"monitor
5.2 | Montaža na vrhu kolica, centralna pozicija
Naziv proizvođača:
Naziv modela:
6. | Pokretna ruka za tablet za montažu na kolica
Naziv proizvođača:
Naziv modela:
7. | Navlaka za monitor
7.1 | Za pripadajući 31,5" monitor
Naziv proizvođača:
Naziv modela:
8. | Navlaka za tablet
8.1 | Za pripadajući tablet
Naziv proizvođača:
Naziv modela:
*NUDI SE CJELOKUPAN PREDMET NABAVE fco Veterinarski fakultet
Garancija opreme:___________________
Servis:_____________________________
- u slučaju većeg kvara ponuditelj je obvezan osigurati zamjenski uređaj istih karakteristika kao uređaj koji se zamjenjuje bez naknade
*privitak prospekt opreme -obavezan
Datum:________________
________________________
(pečat i potps)