## Grupa 1
Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Heinzelova 55, 10000 Zagreb
TROŠKOVNIK
33124120 Motorizirani mikroskop sa skeniranom funkcijom B150
Red. br. | NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE | JED. MJERE | KOLIČINA | ŠIFRA PROIZVODA | JED. CIJENA U EURIMA BEZ PDV-a | CIJENA STAVKE U EURIMA kol x jed.cijena
1. | Automatizirani sustav za digitalizaciju i arhiviranje histoloških preparata u svijetlom polju | kom | 1
CIJENA PONUDE U EURIMA BEZ PDV-a:
PDV:
UKUPNA CIJENA PONUDE U EURIMA SA PDV-om:
Napomene:
U cijenu artikla moraju biti uključeni dostava i puštanje u rad te edukacija osoblja.
Ponuđeni proizvodi moraju zadovoljiti sve niže navedene tehničke karakteristike
Tehničke karakteristike mikroskopa
| Opis | Da/Ne (Obvezno upisati broj stranice iz priloženog kataloga, brošura ili uputa)
Proizvođač i model uređaja (UPISATI):
1 | Mikroskop
1.1 | Tijelo mikroskopa: Motorizirano tijelo mikroskopa s motoriziranom Z-osi. Dizajnirano za naprednu automatizaciju s ugrađenim kontrolerima za motorizirani revolver i stolić.
1.2 | Osvjetljenje: LED izvor svjetla snage minimalno 3W. Sustav mora omogućiti automatsko upravljanje intenzitetom svjetla sinkronizirano sa svakim objektivom zasebno.
1.3 | Promatračka glava: Trinokularna glava s mogućnosti podešavanja međuzjeničnog razmaka u rasponu od min. 47-78 mm (+/- 5 mm). Podjela svjetla (okular:trinokular) mora podržavati sljedece omjere: - 100:0 - 20:80 ili 30:70 ili 50:50 - 0:100
1.4 | Okulari: Povećanje 10X, vidno polje (FN) minimalno 25 mm, s mogućnošću podešavanja dioptrije na oba okulara
1.5 | Revolver za objektive: Motorizirani s minimalno 6 pozicija za objektive; izmjena upravljiva putem tipke na mikroskopu ili softverski
1.6 | Objektivi
1.6.1 | 4x ili 5x: - Numerička apertura (NA) ≥ 0.10
1.6.2 | 10x - NA ≥ 0.25 - optička korekcija za pokrovna stakalca 0.17 mm
1.6.3 | 20x: - NA ≥ 0.75 - radna udaljenost ≥ 1.1 mm - optička korekcija za pokrovna stakalca 0.17 mm
1.6.4 | 40x: - NA ≥ 0.95 - radna udaljenost ≥ 0.19 mm - objektiv mora posjedovati korekcijski prsten za ispravljanje sfernih aberacija ovisno o debljini pokrovnog stakalca (minimalni raspon 0.11 - 0.23 mm)
1.7 | Stolić mikroskopa: motorizirani X/Y stolić velikog hoda (X-os: minimalno 125mm, Y-os: minimalno 75mm). Maksimalna greška ponovljivog pozicioniranja stolića mora biti maksimalno ±1.5 μm.
1.8 | Držač uzoraka: Umetak za motorizirani stolić za istovremeni prihvat minimalno 4 standardna mikroskopska preparata (76x26mm).
1.9 | Kondenzor: Standardni Abbe kondenzor za tehniku svijetlog polja (Brightfield). Numerička apertura minimalno N.A. 1.25 (uz korištenje imerzijskog ulja).
2 | Kamera
2.1 | Senzor: senzor u boji veličine minimalno 1.1" (minimalno 17.52 mm)
2.2 | Rezolucija: minimalno 12.3MP
2.3 | Veličina piksela: minimalno 3.45 x 3.45 μm
Tip zatvarača: Globalni zatvarač
2.3 | Brzina prijenosa (broj sličica u sekundi): minimalno 23 fps pri punoj rezoluciji.
2.4 | Sučelje: USB 3.0
2.5 | Adapter za kameru: C-mount adapter povećanja 1X
2.6 | Softver: Softver mora osigurati jedinstveno, integrirano radno okruženje za upravljanje mikroskopom (motoriziranim revolverom) i akviziciju slike sa sljedećim funkcionalnostima: - Automatizirana detekcija i kalibracija: Sustav mora automatski prepoznati trenutno aktivni objektiv putem motoriziranog revolvera, trenutno prilagoditi mjernu ljestvicu (Scalebar) te primijeniti specifični profil za korekciju lateralnih kromatskih aberacija, prostorne distorzije i vignettinga. - Motorizirana kontrola: Mogućnost softverske izmjene objektiva i upravljanje funkcijama mikroskopa izravno putem korisničkog sučelja softvera. - Optimizacija slike u realnom vremenu: Automatsko podešavanje balansa bijele boje (White Balance) i ekspozicije tijekom rada uživo (Live view). - Napredna rekonstrukcija dubinske oštrine (EDF) s poboljšanjem rezolucije: Mogućnost kreiranja slika velike dubinske oštrine (Focus Stacking) primjenom algoritma piramidalne dekompozicije (PMax). Algoritam mora osigurati visoku razinu očuvanja teksture i detalja na rubovima uzorka bez pojave "halo" artefakata. Unutar procesa rekonstrukcije dubinske oštrine mora biti integrirana softverska funkcija za povećanje rezolucije na brightfield slikama u boji putem algoritma sparse dekonvolucije. Funkcija mora omogućiti matematičko poboljšanje lateralne rezolucije slike u odnosu na primarno dobivenu optičku razlučivost. - Funkcija skeniranja cijelih preparata na metodama imunofluorescencije i svjetlog vidnog polja (brightfield): Softver mora omogućiti automatsko kreiranje slike visoke rezolucije cijelog preparata spajanjem pojedinačnih vidnih polja (Tiles) u matrici. Sustav mora podržavati kombinaciju procesa proširene dubinske oštrine (Focus Stacking) i spajanja polja (Stitching) unutar istog automatiziranog ciklusa. Algoritam za spajanje mora sadržavati integrirane funkcije za automatsku korekciju optičkih pogrešaka na svakom pojedinačnom polju, uključujući korekciju: lateralnih kromatskih aberacija, sfernih aberacija, vignettinga i prostorne distorzije.
3 | Računalo
3.1 | Procesor:Najmanje 20 jezgri, najmanje 28 threadova, tipični TDP 65W. Rezultat u Passmark mjernom testiranju procesora https://www.cpubenchmark.net/multithread/) najmanje: 41000
3.2 | Radna memorija (RAM): najmanje 32 GB
3.3 | Medij za pohranu podataka: SSD , kapacitet najmanje 1 TB
3.4 | Grafički podsustav: Rezultat u Passmark mjernom testiranju grafičkih podsustava (https://www.videocardbenchmark.net/) najmanje: 16000
3.5 | Napajanje: najmanje 650 W, 80+ Gold
3.6 | Operativni sustav: kompatibilan s mikroskopom, kamerom i programskom podrškom
3.7 | Monitor: 27'', rezolucija najmanje 3840x2160 piksela, tehnologija zaslona IPS
3.8 | Periferija: bežična tipkovnica i miš
U Zagrebu, _________________________
________________________________
(ime i prezime, potpis ovlaštene osobe gospodarskog subjekta)